
政府采购项目

采购需求调查文件
项目名称：中山大学中山眼科中心准分子激光机采购项目

公司名称（盖章）：

联系人:

联系方式:

 年    月    日

供应商基本信息
	序号
	供应商情况

	1
	供应商名称：
	

	2
	供应商注册地址：
	

	3
	单位主体类型：
	(制造商       

(外资企业在中国境内的子公司       
(代理商（一级）      
(其他
（请在对应框内打(）

	4
	产品制造商是否属于中小微企业（对应的中小企业划分标准所属行业：工业）：
	(大型企业 (中型企业 (小型企业 (小型企业 (微型企业 (其他   
（请在对应框内打(）


 注:上表需提供供应商的营业执照/法人证明/自然人身份证等证明材料。         

二、拟参与调研的产品信息

（一）调研设备信息表

	设备名称
	是否具有产品医疗器械注册证
	医疗器械注册证号
	使用年限
	是否属于进口产品

	准分子激光机
	
	
	
	


注:需提供相关证明文件

（二）设备报价表

	设备名称
	品牌
	产地
	规格型号
	数量
	单位
	报价（元）

	准分子激光机
	
	
	
	1
	套
	

	合计


 （三）设备技术参数

	序号
	技术参数
	供应商响应情况（满足/不满足）
	产品技术参数情况
	能满足该技术参数的品牌

	1
	激光类型：氟化氩准分子激光
	
	
	

	2
	波长：193nm
	
	
	

	3
	▲激光光斑大小：≤0.54mm超高斯分布光斑
	
	
	

	4
	▲治疗频率：≥500Hz 
	
	
	

	5
	扫描方式：飞点扫描
	
	
	

	6
	眼球跟踪频率：≥1050Hz
	
	
	

	7
	眼球自旋控制系统：同时具备静态眼球自旋控制系统和动态眼球自旋控制系统
	
	
	

	8
	眼球跟踪维度：多个维度跟踪
	
	
	

	9
	具备瞳孔中心定位和补偿功能、角巩膜缘识别功能
	
	
	

	10
	激光切削模式：非球面消像差切削并可进行角膜波前像差导向的个体化切削
	
	
	

	11
	▲具备非接触、全激光一步完成上皮和基质层切削方式TransPRK
	
	
	

	12
	能量调节：自动能量密度水平调节，包括高能量密度水平和低能量密度水平
	
	
	

	13
	具备老视矫正手术模块，包含至少三种个性化矫正模式可选，支持微单眼视、融合景深、优化单眼视等临床老视矫正方案，满足所有老视患者需求
	
	
	

	14
	能量分布：超高斯分布激光光斑
	
	
	

	15
	具备智能化热效应控制功能
	
	
	

	16
	微粒抽吸系统：环形层流抽吸微粒，术中抽吸时距角膜约40mm
	
	
	

	17
	可选术式：PTK、PRK、TransPRK、LASEK、LASIK、Femto-LASIK等方式
	
	
	

	18
	▲具备智能脉冲技术模块
	
	
	

	19
	具备旋转手术床
	
	
	

	20
	具备五档变倍手术显微镜
	
	
	

	21
	具备摄录像系统
	
	
	

	22
	具备角膜地形图仪，与准分子激光仪可实现数据交换和联接使用
	
	
	

	23
	全保 ≥ 10年
	
	
	

	24
	.....（如有其他参数，请补充）
	
	
	

	序号
	配置清单
	供应商响应情况（满足/不满足）
	配置清单情况

	1
	ArF准分子激光器   1套
	
	

	2
	多维眼球跟踪系统   1套
	
	

	3
	老视矫正手术模块  1套
	
	

	4
	平板计算机   1台
	
	

	5
	光学系统：五档变倍手术显微镜  1套
	
	

	6
	颗粒吸收系统喷嘴  1套
	
	

	7
	激光能量测试系统：PMMA板、用于能量测试的HS箔和校准相纸 1套
	
	

	8
	可旋转激光臂  1个
	
	

	9
	视频系统  1套
	
	

	10
	气瓶10 L   1瓶
	
	

	11
	彩色喷墨打印机   1台
	
	

	12
	操作手册  1套
	
	

	13
	.....（如有其他配置，请补充）
	
	


注:上述技术参数需提供相关技术证明文件

三、需求调查

（一）相关产业发展（调查应当选择真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）

1.现有产品的技术路线、工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等：

2.可能涉及的企业资质、产品资质、人员资质：

3.涉及的相关标准和规范：

（二）市场供给（调查应当选择真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）

1.市场竞争程度：

2.价格水平或价格构成：

3.潜在供应商的数量、履约能力、售后服务能力：

（三）同类采购项目历史成交信息（调查应当选择真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）

	年度
	采购人
	项目名称
	项目预算
	中标人
	中标价
	中标品牌
	中标型号
	相关结果公告网址链接或采购合同

	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	2024
	
	
	
	
	
	
	
	

	2023
	
	
	
	
	
	
	
	


（四）后续采购情况（调查应当选择真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）

1.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件等情况：

2.医用耗材使用情况

如有配套使用的医用耗材，请说明更换期限及数量，并附报价单

	序号
	耗材

名称
	耗材

品牌
	规格型号
	注册证号
	生产厂家
	包装规格
	是否专机专用
	耗材报价
	供应商
	报价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（五）其他情况（调查应当选择真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）

1.如适用于本单位实际情况的技术要求、商务要求等情况:

四、用户需求优化意见及建议

   公司名称（盖章）：

年    月    日

2

